## SPECIF (2)
Дигитална ултразвукова система с разширени възможности за
кардиоваскуларна диагностика
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ за обособена позиция № 1
№ | Наименование и изисквания към медицинските изделия | Брой | Технически характеристики на предлаганото изделиe | Страница от каталог/ спецификация
1 | Дигитална ултразвукова система с разширени възможности за кардиоваскуларна и мултидисциплинарна диагностика | 1
В-режим, Тъканно хармонично изобразяване, М - режим, Анатомичен М-режим в поне 3 плана в реално време, Режим 3Д реконструкция със стандартен трансдюсер - конвексен, линеарен
Сива скала - над 4000 нива, Спектрален - PW, HPRF PW и CW доплер
Максимална скорост на анализ при спектрален доплер над 40 КHz
Цветен доплер и цветен тъканен доплер, М/TDI, мощностен доплер, дирекционален мощностен доплер, Доплер автотрасиране в реално време и след FREEZE
Друг вид високо дефинитивно доплерово изображение с висока резолюция и указване посоката на кръвотока
Едновременно изобразяване в реално време на образ с нормална и забавена скорост
Максимална честота на кадрите да е над 900 кадъра / сек, дълбочина до 30 см
Филтър за премахване на зърнисти артефакти ( Speckle rеduction )
Да е възможна корекция на образа спрямо скоростта на ултразвука в изследваната тъкан с поне 25 нива на скорост
Да е налична функция композитен образ, Да е налична функция трапецовиден образ
Функция "томографски образ" чрез продължително сканиране на зона на интерес
Контрастно хармонично скениране с вграден софтуер за анализ
Функция за автоматична оптимизация на образа с една команда
Избираеми от оператора 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за всеки от режимите - В, Цветен Доплер, PW Доплер, хармоник
Автоматична корекцията на ъгъла при изследване с PW Доплер
Пълен набор диагностичен софтуер за кардиоваскуларни приложения, включително:
Вградени аналитични програми Стрейн и Стрейн - рейт
Стрес - ехо програма - да може да работи в режим Цветен и Тъканен Доплер, скоринг
Кинетично изобразяване и автоматичен сегментен анализ на миокард
| Работна станция с аналитичен софтуер за яркостно трасиране на образи | 1
Анализи - стрейн и стрейн-рейт на база яркостно трасиране на образи включително:
Автоматично определяне Интима / медия задебеляване
Програми за определяне на Артериален комплайънс,Аугментационен индекс
Скорост на пулсовата вълна при съдове
Програма за определяне степен на вазодилатация
Архитектура, интерфейс, контролен панел :
ЕКГ модул с кабели и електроди
LCD Touch панелс размер над 20 см диагонал за лесна ориентация и управление на апарата
Монитор - LCD, минимум 17 инча, променливи посока, наклон, височина
Възможност за плавна промяна работната височина на клавиатурата
DICOM комуникация с компютър, болнична мрежа, PACS
Интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми
Най-малко 3 отделни активни конектора за трансдюсери
Кино памет - над 16 000 образа
Архив и експорт на динамични и статични образи в изборни формати - аналитичен, DICOM, JPEG, TIFF, BMP, AVI
Функция идентификация на потребителя / парола за достъп
Експорт на образи с автоматично заличаване на данните за пациента
Да е възможно създаване в апарата и следване на софтуерен протокол за извършване на изследванията
| Дигитален Черно - бял термопринтер с консуматив минимум за 200 снимки | 1
2 | Трансдюсери:
| 1. Електронен, трансторакален, тип фазова решетка, широколентов | 1
Честотна лента от 1 до 5 MHz или по-широка, поле 90 градуса
Избираеми 4 или повече работни честоти за всеки от режимите: 2D, цветен доплер, PW доплер.
Хармонично сканиране с честота под 2 МХз
3 | Задължителни възможности за надграждане
Електронен линеарен траннсдюсер, чело под 50мм, честотен обхват 4 до 13 МХз или по-широк, хармонизиран образ с честота до 8 МХз за хармоник.
Софтуер за векторен анализ на кръвоток