## Sheet1
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
за обособена позиция № 2
Технически параметри | Предложение на участника | Страница от каталог/ спецификация
1. Видеогастроскоп с HD резолюция
* Оптична система: зрително поле мин. 140º
* Избираема дълбочина на полето – от 2 до 100 мм.
* Външен диаметър на работната част – външен диаметър от мин. 9,0 до макс. 9,2 мм.
* Диаметър на работния канал – най-малко 2,8 мм.
* Минимум четири програмируеми бутона на грифа на ендоскопа
* Дължина на работната част на апарата – мин. 1030 мм.
* Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър.
2. Видеоколоноскоп с HD резолюция
* Избираема дълбочина на полето – от 2 до 100 мм.
* Зрително поле – мин. 140º
* Външен диаметър на работната част – най-много 12,8 мм.
* Диаметър на работния канал – най-малко 3,7 мм.
* Дължина на работната част на апарата – мин. 1680 мм.
* Минимум четири програмируеми бутона на грифа на ендоскопа
* Наличен допълнителен канал за промивка на наблюдаваното поле с вода под налягане
* Регулируема твърдост на работната част на ендоскопа – плавно с избираема степен по желание на ендоскописта посредством вградена ръкохватка
* Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър
3. Видеоендоскопски процесор
* Минимум два програмируеми бутона на панела на процесора за бърз достъп до най-често употребявани функции
* DVI изход
* HD/SD SDI вход и изход
* Вход за функции „образ в образ” и „образ до образ” (PIP и POP)
* Видеоендоскопския процесор да е автономен апарат, не интегриран със светлинния източник с възможност за пренасяне и комбиниране с други ендоскопски светлинни източници
* Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър
* Съвместим с ултразвуков процесор с възможност видеоендоскопския и ултразвуковия процесор да се управляват от една обща клавиатура.
4. Ендоскопски светлинен източник
* Ксенонова лампа – мин. 300 W
* Живот на лампата – мин. 500 часа
* Интегрирана аварийна лампа – активираща се автоматично при изгаряне на основната лампа
* Светлинния източник да е автономен апарат, не интегриран с видеоендоскопския процесор с възможност за пренасяне и комбиниране с други видеоендоскопски процесори
* Вграден оптичен филтър за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата
5. Монитор
* Плосък LCD дисплей – мин. 21 инча и “High Definition” резолюция 1920х1080
* Входове за видеосигнал – DVI
6. Ендоскопска количка
* Стойка за два ендоскопа
* Стойка за монитор
* Рафтове – мин. 4 броя
7. Аспирационна помпа:
• Вграден манометър за следене нивото на вакуум
• Автоклавируем буркан с обем > 1,5 л.
• Автоматично прекъсване на аспирацията при пълен буркан
• Захранване: АС 220V / 240V 50Hz
8. електронож за ендоскопски процедури:
* Режими на работа при рязане и коагулация: Монополярен и биполярен
* Максимална мощност: мин. 120W
* мин. 8 работни режима при монополярен режим
* мин. 5 работни режима при биполярен режим
* вкл. Режим за автоматично измерване на импеданса и регулиране на мощността за постигане на макс. ефект при минимална мощност
* Педал за управление на Коагулация и рязане и на Ендоскопска помпа за промиване
9. Иригационна помпа:
Перисталтична помпа за струйно промиване на наблюдаваните обекти и работното поле през инструменталния канал на ендоскопа, както и през различни ендотерапевтични инструменти
Дебит на струята - 700 > 750 мл/мин. през работен канал и 230 мл/мин. през допълнителен канал за промивка на наблюдаваното поле с вода под налягане