## SPECIF (2)
ЕЛЕКТРОХИРУРГИЧЕН ГЕНЕРАТОР
И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФУЗИЯ
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ за обособена позиция № 3
№ | Наименование и изисквания към медицинските изделия | Брой | Технически характеристики на предлаганите изделия | Страница от каталог/ спецификация
1 | Електрохирургичен генератор | 1 бр.
Електрохирургичен генератор, за запояване (фузия) на съдове и тъканни снопове с диаметър до 7мм. Запоените съдове издържат на налягане над 360мм Hg.
Завършване на цикъла на запояване от 2 до 4 секунди.
Подаване на специфичен тон при успешно завършен цикъл на запояване.
Опростен контролен панел /преден/:
1. бутон за контрол на ел. Захранването
2. смарт порт за включване на различните видове инструменти.
3. LED или друг индикатор за сигнали за грешка.
4. LED или друг индикатор за брой употреби на инструмента.
5. LED или друг индикатор за статуса на инструмента.
Контрол/обратна връзка с мониторинг – възможност за контролирана промяна на волтажа, мощността и силата на тока като функция на промяната на импеданса на тъканта в реално време – до 20 000 пъти в секунда.
Система за осъвременяване на софтуера онлайн, позволяваща сваляне на последната версия софтуер от интернет, чрез персонален компютър, за адаптиране на генератора към новите инструменти.
Автоматично разпознаване на инструментите и подаване на оптимална мощност.
Автоматично разпознаване на ситуации на неправилно запояване(фузия) и изписване на различни предупреждения.
Други възможности:
1. Регулиране силата на звука (специфичния тон)
2. Включване на педал за управление
Инструменти за фузия на съдове с диаметър до 7мм
2 | Инструмент за запояване (фузия) на тъкани и съдове с диаметър до 7мм за конвенционална хирургия, за еднократна употреба, с пистолетна дръжка, с цилиндричен или квадратен шафт, дължина на шафта 180 до 200 мм, ротация на шафта минимум 180°, с възможност за активация през ръкохватката или с педал, с вграден нож, с работен връх под ъгъл от минимум 10° | 6 бр.
3 | Инструмент за запояване (фузия) на тъкани и съдове с диаметър до 7мм за конвенционална хирургия, за еднократна употреба; дължина на шафта от 210 до 230 мм, диаметър на шафта 5 мм; ротация минимум 350 градуса; възможност за активация на запояването през ръкохватката (активиране при затваряне на инструмента) или с педал, с вграден нож, дължина на среза на ножа минимум 15 мм, челюсти тип Maryland, дължина на челюстите минимум 20 мм, апертура на челюстите от 10 до 15 мм. | 6 бр.
4 | Инструмент за запояване (фузия) на тъкани и съдове с диаметър до 7мм за конвенционална хирургия, за еднократна употреба, тип ножица, дължина 180 до 200 мм, с възможност за активация през ръкохватката или с педал, с вграден нож, със закривени челюсти под ъгъл от 20° до 30° | 6 бр.
5 | Инструмент за тъканно запояване (фузия), за лапароскопска хирургия, за еднократна употреба, дължина на шафта от 350 до 370 мм, диаметър 5 мм, ротация на шафта минимум 150°, с възможност за активация през ръкохватката или с педал, с вграден нож, с работен връх тип „затъпен“ | 12 бр.
6 | Инструмент за запояване (фузия) на тъкани и съдове с диаметър до 7мм за лапароскопска хирургия, за еднократна употреба; дължина на шафта от 350 до 380 мм, диаметър на шафта 5 мм; ротация минимум 350 градуса; възможност за активация на запояването през ръкохватката (активиране при затваряне на инструмента) или с педал, с вграден нож, дължина на среза на ножа минимум 15 мм, челюсти тип Maryland, дължина на челюстите минимум 20 мм, апертура на челюстите от 10 до 15 мм. | 6 бр.